VAKUMLU ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz mikroprosesör dijital kontrollü olmalı, sıcaklığın hassas kontrolü sağlanmalıdır.

- İç patlamaya dayanıklı çift katman  camı malzemelerin rahatça gözlemlenmesini sağlamalıdır.

- Kapıdaki silikon conta etüvde yüksek derece vakum sağlayabilmektedir.

- Cihazın iç yapısı paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Cihaz ortam sıcaklığının+5 °C üzerinden 250 °C ye kadar ısıtma sağlayabilmelidir.

- Aşırı sıcaklık durumunda sesli alarm vermelidir.

- Cihazın zaman ayarı 1~9999 dk arasında olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık kontrol ve  kararlılığı 0.1 °C/± 1 °C olmalıdır.

- Cihazın hacmi 24L olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri 30x30x27 cm olmalıdır.Standart olarak raf verilmelidir.

- Cihazın dış boyutu 48x48x60 cm olmalıdır.

- Cihaz 800 W gücünde olmalıdır.

- Cihaz vakum pompası ile komple olmalıdır.

- Cihaz +5~40 °C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

- Cihaz 220 V 50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili olmalıdır. Garanti süresi sonrası 10 yıl süreyle ve ücreti mukabilinde servis yedek parça aksesuar temini garanti edilmelidir.

VAKUMLU ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz mikroprosesör dijital kontrollü olmalı, sıcaklığın hassas kontrolü sağlanmalıdır.

- İç patlamaya dayanıklı çift katman  camı malzemelerin rahatça gözlemlenmesini sağlamalıdır.

- Kapıdaki silikon conta etüvde yüksek derece vakum sağlayabilmektedir.

- Cihazın iç yapısı paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Cihaz ortam sıcaklığının+5 °C üzerinden 250 °C ye kadar ısıtma sağlayabilmelidir.

- Aşırı sıcaklık durumunda sesli alarm vermelidir.

- Cihazın zaman ayarı 1~9999 dk arasında olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık kontrol ve  kararlılığı 0.1 °C/± 1 °C olmalıdır.

- Cihazın hacmi 52L olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri 415x370x340 mm olmalıdır.Standart olarak raf verilmelidir.

- Cihazın dış boyutu 415x370x340 mm olmalıdır.

- Cihaz 1400 W gücünde olmalıdır.

- Cihaz vakum pompası ile komple olmalıdır.

- Cihaz +5~40 °C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

- Cihaz 220 V 50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili olmalıdır. Garanti süresi sonrası 10 yıl süreyle ve ücreti mukabilinde servis yedek parça aksesuar temini garanti edilmelidir.