MİKRO SANTRİFUJ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü dijital ekranlı tip olacaktır.

3. Cihazın hız aralığı 500 ile 15.000 rpm arasında ayarlanabilmeli, dijital ekrandan izlenebilmelidir. Ayar hassasiyeti ± 100 rpm olmalıdır. 

4. Cihazın max. RCF değeri 15.596 xg olmalıdır.

5. Maksimum kapasitesi 12 x 1,5 /2 ml olmalıdır.

6. Cihaz 12 x 1.5 / 2.0 ml kapasiteli sabit açılı rotor ile birlikte verilmelidir.

7. Cihaz ile birlikte 0.2 ml / 0.4 ml / 0.5 ml PCR tüpleri için adaptörler de verilmelidir.

8. Cihazda güvenli çalışma için dengesizlik dedektörü bulunmalıdır. Yanlış yükleme sonrasında otomatik olarak durmalıdır.

9. Cihaza Opsiyonel olarak 24 x 40 mm Hematocrit rotor bağlanabilmelidir.
10. Cihazın 1-99 dakika arasında zaman ayarlı veya süresiz sürekli çalışma modu da bulunmalıdır.

11. Dengesizlik tespit özelliği bulunmalıdır. Cihaza dengeyi bozacak düzende numune yerleştirildiğinde algılayıp otomatik kapatmalıdır.

12. Cihazın uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen fırçasız BLDC motorlu olmalıdır.  

13. Cihazda kapak kilidi emniyeti bulunmalıdır. Kapak santrifujleme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak açılır
14. Gürültü seviyesi en fazla ≤ 60 db olmalı, fısıltı kadar sessiz ve titreşimsiz çalışmalıdır.

15. Cihazın rotor dahil ağırlığı 4 kg olmalıdır.

16. Cihazın ölçüleri 260 x 244 x 205 mm olmalıdır.
17. Cihazın maksimum güç tüketimi 72 W olmalıdır.

18. Cihaz maksimum hıza 65±2 saniyede ulaşmalı ve bu hızdan geri 45±2 saniye içinde frenleme yapabilmelidir.

19. Mikroprosesör işlemci kontrollü olmalıdır. İşlemci son çalışılan ayarları hafızasında tutma özelliğine sahip olmalıdır.  

20. Uzun ömürlü ve sağlam yapılı olmalıdır.

21. Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

22. Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

23. Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.
